产品规格书

BX-RS雨量传感器

版本号：V1.0   发布时间：2020.12.14

目录

启用指南	1

安全须知	1

产品简介	2

功能介绍	2

安装图示	3

室内安装及调试	3

室外安装调试	3

连接线定义	4

技术规格	5

附录	6

常用传感器技术参数速查表	6

常用传感器技术参数速查表(续)	7

- 启用指南

- 安全须知

- 本传感器电源为12V，电源接线、通信接线不可接反，并且电源电压不能低于12V。请严格保证

传感器的电源质量。

- 用户不得自行拆卸，更不能触碰传感器芯体，以免造成产品的损坏。

- 尽量远离大功率干扰设备，以免造成测量的不准确，如变频器、电机等，安装、拆卸变送器时必

须先断开电源，禁变送器内有水进入可导致不可逆转变化。

- 当您要连接或者拔除任何信号线或者控制线时，请确认所有的电源线已事先拔掉。

- 当您要加入硬件设备到本产品中或者要去除本产品中的硬件设备时，请确认所有的信号线和电源

线已事先拔掉。

- 请在干净、干燥、通风的环境中使用，不要将本产品放入高温、潮湿等环境中使用。

- 本产品为电子类产品，请远离火源、水源以及易燃、易爆的危险品。

- 本产品内有高压部件，请不要打开机箱或者自行对本设备进行维修。

- 如发现有冒烟、异味等异常情况，请立刻关掉电源开关，并与经销商联系。

- 产品简介

本产品的核心部件翻斗采用了三维流线型设计，使翻斗翻水更加流畅，且具有自涤灰尘、容易清洗的功能。产品的翻斗上装有恒磁钢，干簧管支架上装有干簧管，出厂时磁钢与干簧管均已调整在合适的耦合距离上，使传感器输出信号与翻斗翻转次数有确定的比例关系。传感器两路信号输出中的一路用作现场记数计量，另一路用作遥测报信。传感器与遥测终端机连接时，应配有匹配的接口电路，以防止因干簧管抖动和因翻斗回跳引发的计数、报讯错误。

- 功能介绍

- 产品核心部件翻斗采用了三维流线型设计，使翻斗翻水更加流畅，且具有自涤灰尘、容易清洗的功能。

- RS485信号输出，可直接读取降雨量，无需二次计算，简单方便。

- 内部结构装配完成，不需要再进行内部结构的现场安装，给现场安装带来了方便。

- 产品在满足未来的多样化需求方面更具明显优势；

- 可以在户外使用，稳定性好，抗干扰能力强，质量可靠；

- 安装图示

- 室内安装及调试

如下所示：将仪器底部的珍珠棉块取出，然后将配套的挡块安装到仪器底部。

- 室外安装调试

- 制作安装基础

室外地面和屋顶安装时，应按照下图尺寸及要求制作水泥安装基础，水泥基础上平面应为水平状态。水泥安装基础的尺寸一般为高度不小于30cm的40cm×40cm的方形基座或直径为40cm的圆形基座。要求仪器的承雨口高度距地平面的距离为70cm，并且保证仪器器口周围3～5米之内不允许有高于仪器承雨口的遮蔽物。

- 安装固定仪器、调整承雨口水平

在水泥基础上打3个φ12深8～10cm的安装孔，将膨胀螺栓置于安装孔内，用锁紧螺母锁紧，然后将仪器底座安装在3个调高支承螺母上，通过调整支承螺母的高度并用水平尺测量环口是否处于水平状态，最后用上锁紧将仪器固定。

- 连接线定义

当接线时，本机接线端子上的编号要与产品机身上标签的编号对应。

| 线色 | 说明 |
| --- | --- |
| 棕线 | 电源正 |
| 黑线 | 电源负 |
| 黄线 | 485A |
| 蓝线 | 485B |

- 技术规格

| 参数 | 规格 |
| --- | --- |
| 承雨口径 | φ200mm |
| 刃口锐角 | 40°～45° |
| 分辨率 | 0.2mm |
| 测量范围 | 0mm～4mm/min |
| 测量精度 | ±2% |
| 工作电压 | 12V或24V供电 |
| 响应速度 | 60s |
| 额定功率 | ≤0.24W |
| 通讯方式 | RS485通讯（标准MODBUS-RTU协议） |

- 建议采购仰邦科技提供的专用雨量传感器。不建议客户自行选购，以免型号出现偏差。

- 配套控制器：BX-Y08A /Ｙ1A /Ｙ1SW /Ｙ3A

- 附录

- 常用传感器技术参数速查表

| 产品名称 | 响应时间（秒） | 量程 | 精度 | *环境温度 | *环境湿度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度传感器 | 1 | 温度：-55℃~+125℃ | 温度：±0.5℃ | -10℃~+85℃ | —— |
| 温湿度传感器 | 1 | 温度：-40℃~+80℃ | 温度：±0.5℃ | -40℃~+80℃ | —— |
|  |  | 湿度：0~99.9%RH | 湿度：±3%RH |  |  |
| 亮度传感器 | 5 | 亮度：1~65535 lux | 亮度：±20% | -40℃~+85℃ | 0%RH~80%RH |
| 风速传感器BX-FS(485) | 1 | 风速：0~60m/s | 风速：±0.3m/s | -40℃~+60℃ | 0%RH~80%RH |
| 风向传感器BX-FX(485) | 1 | 风向：0-359.9° | 风向：±1° | -40℃~+60℃ | 0%RH~80%RH |
| 噪声传感器BX-ZS(485) | 1 | 噪声：30dB~120dB | 噪声：±0.5dB | -20℃~+60℃ | 0%RH~80%RH |
| 空气质量传感器BX-PM(485)户外防水型 | 1 | PM2.5：0~6000ug/³ | PM2.5、PM10：±10% | -20℃~+60℃ | 0%RH~80%RH |
|  |  | PM10：0~6000ug/m³ |  |  |  |
| BX-QX(485)户外防水型 | 1 | 温度：-40℃~+120℃ | 温度：±0.5℃ | -20℃~+60℃ | 0%RH~80%RH |
|  |  | 湿度：0%RH~99%RH | 湿度：±3%RH |  |  |
|  | 1 | 噪声：30dB~120dB | 噪声：±3db |  |  |
|  | 1 | PM2.5、PM10：0-6000ug/m³ | PM2.5、PM10：±1ug/m³ |  |  |

*表中所列环境温度和环境湿度的取值范围，是指保证传感器对应测量精度下的工作环境；

*表中所列各款传感器均属于BX定制产品，一般情况下与市场上同类传感器不能直接兼容。

- 常用传感器技术参数速查表(续)

| 产品名称 | 接口类型 | 传输距离 | 供电电源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度传感器 | 单总线 | 10-12米 | 3.0V~5.5V |
| 温湿度传感器 | 单总线 | 10-12米 | 3.0V~5.5V |
| 亮度传感器 | I²C | 10-12米 | 3.0V~5.5V |
| 风速传感器BX-FS(485) | RS485 | 不限 | 12V或24V供电，功率≤0.5W |
| 风向传感器BX-FX(485) | RS485 | 不限 | 12V或24V供电，功率≤0.5W |
| 噪声传感器BX-ZS(485) | RS485 | 不限 | 12V或24V供电，功率≤0.5W |
| 空气质量传感器BX-PM(485)户外防水型 | RS485 | 不限 | 12V或24V供电，功率≤0.5W |
| BX-QX(485)户外防水型-温湿度 | RS485 | 不限 | 12V或24V供电，功率≤1W |
| BX-QX(485)户外防水型-噪声 | RS485 | 不限 | 12V或24V供电，功率≤1W |
| BX-QX(485)户外防水型-空气质量 | RS485 | 不限 | 12V或24V供电，功率≤1W |

上海仰邦科技股份有限公司

仰邦微信公众号

地址：上海市徐汇区钦州北路1199号88幢7楼

网址：www.onbonbx.com

昆山光电产业基地
地 址：江苏省昆山市开发区富春江路1299号